제 품 규 격 서

품 명	원거리 방사선측정기 [X5C PLUS/GRAETZ]
참 고 사 진
□ 용도 및 특성 - 방사능 오염지역에서 인원의 접근이 용이하지 않는 곳 또는 고준위 지역의 방사선을 원 거리에서 측정할 수 있는 방사능 측정 장비 - 프로브에 장착 하여 사용하며 필요에 의해 본체만 탈착하여 사용 가능하여야 함. - 방사성 에너지 보상형 GM검출기로 광범위의 방사선량율 측정 □ 규 격 - 검출기 : 방사성 에너지 보상형 GM튜브 - 측정선원 : 감마선 선량 / 선량율 측정 - 측정범위 : 0 nSv/h ~ 20 mSv/h - 프로브 길이 : 최대 4m (재질 : 스테인리스 폴대) - 에너지 반응 범위 : 40 keV–-1.3 MeV - 디스플레이 : 4-digit LCD 디스플레이 - 백라이트 / 리셋 : 백라이트 / 리셋 스위치로 설정 가능 - 선형성 : 계측값의 10%이내 - 오디오 경고 : 80db 이상 - 반응시간 : FAST 4–25초, or SLOW 4–60초 (계측에 의해 달라짐) - 전원(배터리) : 9V 6LR61 - 배터리 수명 : 250시간 - 구성 : 알루미늄 하우징의 본체와 탈부착 가능한 스테인레스 스틸 프로브 - 크기 : 본체 - 152 x 82 x 39 mm (H x W x L) 프로브 - 접었을 때 920mm, 펼쳤을 때 최장 4,000mm - 무게 : 본체 – 400g / 프로브 2600g - 운반용케이스 포함 □ 구성품 : 방사선 측정기 본체 1대, 보관케이스 1개, 4M 프로브 1개, 표면오염프로브 1개 □ 인증 및 관련 법규 : 교정성적서, 독일 물리기술연구원(PTB)인증번호, 독일소방인증번호 UL, ISO 9001, ATEX 인증 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건