제 품 규 격 서

품 명	유해물질분석기[ARX/스웨덴/serstech]
참 고 사 진
용 도	화학물질사고 및 테러 발생 시 액상, 고체상, 독성물질을 신속히 측정하고 분석하여 원활한 구조활동을 위한 대응장비
□ 특징 - 수 초 이내에 고체, 액체 화학 물질을 판별하며 사용이 간편하고, 손에들고 조작이 가능하며 방수특성이 있음. - 샘플이 담겨져 있는 통에서 채취할 필요가 없고 분석을 하기위해 파괴시키거나 손댈 필요가 없음. - 소모품과 공장설정이 필요하지 않으며 유지보수 비용이 없음 - 소프트웨어와 라이브러리의 업데이트가 가능 - 8시간 이상 지속하는 충전용 배터리 - 라이브러리 직접 제작 가능 - 쉽고 빠른 오염 세척 - 장비 조작의 간편성 - 메뉴의 한글화 □ 제원 - 장비종류 : 휴대용 라만 분광기 - 레이저 방출 파장 : 785nm - 레이저 출력 3 levels available, max 300mW 사용자 조절가능 - 스펙트럼 범위 : 400cm-1 to 2300cm-1 - 스펙트럼 분해능 : 8~10cm-1 - 디텍터 종류 : Linear CCD Array - 디스플레이 : 3.5“ transmissive color TFT with LED backlighting v - 메모리 : 100,000 measurements(16GB) - 데이터 형식 : .txt, .csv, .jcamp - 연결방식 : USB C, Wi-Fi v +Bluetooth 5.1 - 배터리 : 충전용 배터리로 8시간 이상 사용가능. - 중량 : 590g v - 크기 : 149mm × 83mm ×28mm 160 x 85 x 28 - 작동 온도 : -20℃ to +50℃ - 보관 온도 : -30℃ to +50℃ - 시작 시간 : 실온에서 20초 이내 - 스캔 시간 : 10초이내 대부분의 물질은 5초 이내 - 상대 습도 : 5~90%

- Exposure : Auto-exposure or manual exposure, 0.001~60 seconds v

- 데이터베이스/라이브러리 : 전구물질을 포함한 폭발물, 커팅제, 마스킹제 및 전구물질을 포함한 마약류,

화학전 에이전트, 독성산업 화학물질 및 광범위한 활성제약 성분이 포함된 제약 물질

등 14,000여종의 유해물질 분석.

- 승인 : CE, IEC60529 IP67, MIL-STD-810G514.6(vibration), MIL-STD-810G516.6(functional shock) v

- 혼합물 분석 : 가능 v

- 분석 가능 물질 형태 : 고체, 액체, 파우더 및 타블렛

- 지연 기능 : 가능, 1초~15분 v

- 부가 기능 : 사용자 인증, Event logging, 스캔타임 지연, 사용자 맞춤 라이브러리, 사용자만의 물질 추가 v

□ 구성품

- 본체, 방수케이스, USB C 케이블, 교정용 보호 캡, 샘플 바이알, 바이알 홀더, 90° 각도 어댑터, 충전용 AC

어댑터 5 VDC/1 A USB.

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건